附件一

- 技术要求

  - 全自动平行浓缩仪：利用水浴加热、氮吹对样品进行快速浓缩，浓缩位数≥80位。

  - 采用模块化氮吹针设计，8组氮吹针通道，气体压力自动调节分配，氮气通道可单独控制。

  - 针下降模式：氮吹针可自动不间断连续匀速下降，可进行液面追随。

  - 软件具有氮吹压力和氮吹流量两种显示方式（提供软件具有氮吹压力和氮吹流量两种显示方式的界面截图或照片）

  - 吹扫模式具有等度固定压力、梯度加压双模式，可适合不同的应用需求。（提供本机具有等度固定压力以及梯度加压双模式的软件截图或照片）

  - 氮吹针组件设计，具有内部气阻；气流大小不受开启通道数的影响，具有压力超限报警。

  - 水浴盆具有上、下液位传感器，结合自动补水功能，实时管理水浴水量，具有水位超限报警功能。

  - 控温方式：PID控温；控温精度：≤±1℃；显示及设置精度：≤±1℃；控温范围：室温~99℃。

  - 智能识别样品架，具有对架板类型、位数、样品瓶体积的复合识别功能，浓缩方法可根据架板自动智匹配。可选择15ml离心管、50ml离心管、60ml玻璃试管，提供管架定制服务。

  - 具备过热保护组件可有效防止水箱干烧，过载保护组件杜绝意外漏电。

  - 上盖垂直升降设计，开始运行后自动降至工作位，方法结束后自动打开浓缩腔体，避免水汽凝结；

  - 软件可中英文界面自由切换。（提供软件界面证明图片）

- 配置要求

  - 浓缩主机 					                           4套

  - ≥80位样品架										  4个

  - 说明书												  4本

  - 其他发货附件                                           4套

- 售后服务要求：

  - 保证产品为全新出厂设备。

  - 合同签订后30天内到货；仪器在调试通过后提供保修服务，保修期一年。

  - 售后响应速度：工程师在接到用户要求对仪器维修通知，4小时内响应，24小时内提出解决方案，并在48小时内到达用户现场进行维修服务。